## ANEXO1
DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | PROVEEDOR # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Proceso | Esterilizacion | Lactario | Esterilizador de agua | Esterilizador de agua |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información ( Resaltar el texto donde se evidencie) | Observaciones
Proceso | Esterilizacion | Lactario | Esterilizador de agua | Con capacidad entre 50 y 110 litros.
Procedimiento de esterilización a vapor.
Configuración vertical
Contador de tiempo graduable
Sistema de control mecanico de presión
Protección contra descarga de la presión
Protección de sobrecalentamiento
Botón de Emergencia
conexión a 110v a 120v60Hz
Contorl de temperatura graduable de 118°C a 134°C COMO MÍNIMO
Se debe entregar canastilla interna pata para esterilziación de agua para teteros
Proceso | Esterilizacion | Lactario | BAÑO DE MARIA | BAÑO DE MARIA |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Proceso | Esterilizacion | Lactario | BAÑO DE MARIA | Interior y carcasa exterior de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpieza
Sistema de control del nivel del agua
Rango de temperatura hasta +95 °C
Sistema electrónico de protección contra valores de temperatura excesivos así como una serie de señales ópticas y acústicas
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | REGULADOR DE SUCCIÓN | REGULADOR DE SUCCIÓN |  |  |  | 20
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | REGULADOR DE SUCCIÓN | Doble válvula de seguridad
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | El equipo debe garantizar la estabilidad en picos de succión
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Componentes internos metalicos para garantizar una alta durabilidad
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Contar con un sistema que permita regular con precisión la cantidad de succión
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Con manómetro de alta precisión
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Con rango de succión de 0 a 250 mmHg (0 a 40Kpa)
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Con carcaza de plastico de material de fácil limpieza y desinfección
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Con conexión a pared tipo chemetron
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Se debe entregar con doble kit de consumibles tales como filtro.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | LARINGOSOCPIO | LARINGOSOCPIO |  |  |  | 4
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | LARINGOSOCPIO | Equipo de fibra optica
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | De acero inoxidable de fácil limpieza
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Tecnología Led
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Con baterias de alta duración
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Cubiculo |  | Entregar hojas curvas 1,2,3,4y rectas #0,1,2,3,4
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | BASCULA PARA PACIENTES | Con capacidad de 0 -150kg, como minimo
|  | Cubiculo |  | Con resolución no mayor a 0.1 kg
|  | Cubiculo |  | Con una precisión de 50 gr maximo 100gr
|  | Cubiculo |  | Función de apagado automatico para ahorro de energía
|  | Cubiculo |  | Con alimentación de red electrica y pilas
|  | Cubiculo |  | Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v a 120v
|  | Cubiculo |  | Ruedas incorporadas para fácil desplazamiento
|  | Cubiculo |  | Función de almacenamiento de dato
|  | Cubiculo |  | Con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | Báscula para infantes. | Báscula para infantes. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | Báscula para infantes. | Con capacidad de 0 hasta 25kg, como minimo
Con resolución 5g o inferior
Con alimentación de red electrica y pilas
Con función de auto hold, con el fin de tener un dato cunado se tenga un peso estable
Con desconexión automatica para ahorro de energía
Con opción de Tara
Con una precisión de 10 gr a 20gr.
De Material de Fácil Limpieza y Desinfección
La bandeja de pesaje debe ser amplia que permita el pesaje de todo tipo de bebes.
Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v a 120v
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía con aditamentos básicos | Mesa para cirugía con aditamentos básicos |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía | 1.- Mesa electrohidráulica rodable, con base que garantice la estabilidad en procedimientos.
2.- Que soporte un peso de mínimo 250 Kg de paciente, y el peso adicional de accesorios especializados o superior
3.- Con sistema central de frenos y bloqueo central de freno desde el control remoto manual y panel de control auxiliar.
4.- Longitud total con extensión de cabecera y piernas mínimo 200 cm
5.- Base con cubierta resistente a impactos
6.- Estructura y columna en material resistente e inoxidable
7.- Superficie de paciente radiotransparente accesible al equipo de rayos X
8.- Mesa dividido en al menos seis secciones:
8.1.- Cabecera
8.2.- Dorso o respaldo superior
8.3.- Lumbar o respaldo inferior
8.4.- Pelvis
8.5.- Miembros inferiores o piernas
9.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles hacia arriba, abajo y apertura lateral
10.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión contínua hacia arriba 45° o superior y hacia abajo 60° o superior
11.- Cabecera y piernas intercambiables entre sí, con identificación de orientación de la posición del paciente desde el control remoto manual
12.- Movimientos electrohidráulicos efectuados por medio de control remoto manual y panel auxiliar
12.1.- Con altura 700 mm o menor y altura 900 mm o mayor
12.2.- Trendelemburg, Antritrendelemburg de mínimo 25 a 30°
12.3.- Inclinación lateral, izquierda y derecha, igual o superior a 15°
12.4.- Espaldar con inclinación de mínimo 60° hacia arriba y 35° hacia abajo
12.5.- M,iembros inferiores desmontables, abatibles hacia arriba, abajo y apertura lateral
13.- Que permita el uso del arco en C en toda la extensión de la superficie del paciente
14.- Control remoto manual retroiluminado con protección antifluidos de acuerdo a la norma IPX4, que permita todos los movimientos electrohidráulicos de la mesa
15.- Panel de control ubicado en la columna de la mesa , que permita movimientos electrohidráulicos de la mesa minimo: trendelemburg y antitrendelemburg, altura, inclinaciones laterales, espaldar y piernas
16.- Botón de seguridad en el panel de control auxiliar de la columna de la mesa
17.- Función automática de retorno de la mesa a posición horizontal o cero, activado desde el control remoto manual con señal acústica de cumplimiento
18.- Batería(s) interna(s) con indicador de carga en controles de mando con capacidad de hasta cinco dias de tiempo quirúrgico o superior
19.- Cojines o colchonetas removibles, sin costuras y de fácil limpieza, de alta calidad. Mínimo de 70 mm de grosor
20.- Carro porta accesorios de fácil manejo, ahorrador de espacio, de fácil acomodación para los accesorios, se debe especificarla forma de acomodación.
21.- Accesorios básicos: un Arco de Anestesia en L con altura regulable, un fijador radial/chapola, dos apoya brazos de inclinación y ángulo horizontal ajustable con correa, dos fijadores radiales/chapolas, estribos, un carro porta accesorios de fácil manejo con ruedas y guías laterales para la colocación de minimo cuatro canastillas para el almacenamiento de los accesorios de la mesa, cuatro canastillas porta accesorios
22. El equipo debe ser compatible con aditamentos d e ortopedia y neurocirugpia descritos
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía con aditamientos ortopedia y neurocirugia | Mesa para cirugía con aditamientos ortopedia y neurocirugia |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía, neurocirugia con aditamientos ortopedia | 1.- Mesa electrohidráulica rodable, con base que garantice la estabilidad en procedimientos.
2.- Que soporte un peso de mínimo 250 Kg de paciente, y el peso adicional de accesorios especializados o superior
3.- Con sistema central de frenos y bloqueo central de freno desde el control remoto manual y panel de control auxiliar. El equipo debe garantizar total estabilidad para procedimientos de neurocirugía.
4.- Longitud total con extensión de cabecera y piernas mínimo 200 cm
5.- Base con cubierta resistente a impactos
6.- Estructura y columna en material resistente e inoxidable
7.- Superficie de paciente radiotransparente accesible al equipo de rayos X
8.- Mesa dividido en al menos seis secciones:
8.1.- Cabecera
8.2.- Dorso o respaldo superior
8.3.- Lumbar o respaldo inferior
8.4.- Pelvis
8.5.- Miembros inferiores o piernas
9.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles hacia arriba, abajo y apertura lateral
10.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión contínua hacia arriba 45° o superior y hacia abajo 60° o superior
11.- Cabecera y piernas intercambiables entre sí, con identificación de orientación de la posición del paciente desde el control remoto manual
12.- Movimientos electrohidráulicos efectuados por medio de control remoto manual y panel auxiliar
12.1.- Con altura 700 mm o menor y altura 900 mm o mayor
12.2.- Trendelemburg, Antritrendelemburg de mínimo de 25 a 30°
12.3.- Inclinación lateral, izquierda y derecha, igual o superior a 16°
12.4.- Espaldar con inclinación de mínimo 60° hacia arriba y 35° hacia abajo
12.5.- Miembros inferiores desmontables, abatibles hacia arriba, abajo y apertura lateral
13.- Que permita el uso del arco en C en toda la extensión de la superficie del paciente
14.- Control remoto manual retroiluminado con protección antifluidos de acuerdo a la norma IPX14, que permita todos los movimientos electrohidráulicos de la mesa
15.- Panel de control ubicado en la columna de la mesa para efectuar los movimientos en caso de falla del control remoto manual, que permita movimientos electrohidráulicos de la mesa minimo: trendelemburg y antitrendelemburg, altura, inclinaciones laterales, espaldar y piernas
16.- Botón de seguridad en el panel de control auxiliar de la columna de la mesa para evitar movimientos accidentales
17.- Función automática de retorno de la mesa a posición horizontal o cero, activado desde el control remoto manual con señal acústica de cumplimiento
18.- Batería(s) interna(s) con indicador de carga en controles de mando con capacidad de hasta cinco dias de tiempo quirúrgico o superior
19.- Cojines o colchonetas removibles, sin costuras y de fácil limpieza, de alta calidad. Mínimo de 70 mm de grosor
20.- Carro porta accesorios de fácil manejo, ahorrador de espacio, de fácil acomodación para los accesorios, se debe especificarla forma de acomodación.
21.- Los accesorios para neurocirugía deben ser identificados con alguna placa con la insignia de la misma marca de la mesa, la garantía y servicios postventa de estos deben ser ofrecidos por la misma marca de la mesa.
22.- Accesorios básicos: un Arco de Anestesia en L con altura regulable, un fijador radial/chapola, dos apoya brazos de inclinación y ángulo horizontal ajustable con correa, dos fijadores radiales/chapolas, estribos, un carro porta accesorios de fácil manejo con ruedas y guías laterales para la colocación de minimo cuatro canastillas para el almacenamiento de los accesorios de la mesa, cuatro canastillas porta accesorios
23. - Aditamentos completos para kit de neurocirugia para uso en posicion supino, prono y que incluya como minimo los siguientes accesorios:
23.1.- Un estribo de unión para colocación de accesorios de cabeza
23.2.- Un soporte ajustable para pinza craneal
23.3.- Un fijador para pinza craneal
23.4.- Una pinza craneal con sistema de bloqueo
23.5.- Un soporte para cabeza en forma de herradura en gel
23.6.- Pinchos adultos reusables y esterilizables x 6, Pinchos pediatricos reusables y esterilizables x 6
23.7.- Soporte curvo de posicionamiento corporal radiolúcido para cirugía de columna con ajuste de altura
24.- Otros Accesorios Neurocirugia:
24.1.- Soporte apoya manos para cirujano con ajuste de altura
24.2.-Pieza de fijacion articulada triple para soporte de cabeza
24.3.-Soporte para cabeza en forma de herradura dividida en dos piezas ancho ajustable y correa
24.4.- Banco genupectural altura ajustable
24.5.- Soporte para apoyar gluteos
25- Dos correas de fijación de cuerpo con gancho metálico
26.- Los accesorios para ortopedia deben ser identificados con alguna placa con la insignia de la misma marca de la mesa, la garantía y servicios postventa de estos deben ser ofrecidos por la misma marca de la mesa. 26
27. Extención mesa de tracción para Ortopedia en materia traslucido, de facil colocación y desplazamiento de arco en c.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Máquina de anestesia | Máquina de anestesia |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Máquina de anestesia | Para paciente adulto, pediatrico, neonatal
Con ventilador electrónico integrado,
opción de trabajo con solo Oxigeno.
Versión de mínimo 2 gases
Yugo de cilindro para oxígeno y aire
Con minimo 2 gabinetes, especificar la cantidad y el tamaño
Mesa de trabajo
Manguera de oxigeno con acople chemetron
Manguera de aire con acople chemetron
Con pantalla a color, especificar si es touchscreen o mando rotatorio
Tamaño de la pantalla de 12" como mínimo
Con Monitorización y despliegue en pantalla de gases anestesicos y caponografía, con predicción de concentraciones inspiradas y exhaladas
Con Monitorización y despliegue en pantalla de gases anestesicos y caponografía, con predicción de concentraciones inspiradas y exhaladas
Con calculo en militros del agente anestesico vaporizado y capatdo por el paciente.
Con capacidad de permitir la práctica de anestesia con flujos bajos desde 200mililitros por minuto
Con posibilidad de conexión de dos vaporizadores en simultáneo
Sistema de interbloqueo de vaporizadores y funciones de seguridad
Identificación automática de agentes y mezclas, despliegue de la concentración individual de cada uno de los agentes de la misma
Medición de consumo de gases
Flush de oxigeno al 100%
Cánister de fácil desmontaje e intercambio de cal sodada durante el procedimiento, especificar cantidades y capacidades del recipiente
Válvula de APL
Sistema conmutador de bolsa-ventilador
Soporte para la bolsa de reinhalación
Sistema de fugas
Con batería con tiempo de duración mínimo 45 minutos material (se debe especificar la fabricación de la batería)
Con sistema de eliminación de gases anestésicos, manguera de exhaust y filtro narcótico. (especificar el método)
Con sistema de chequeo inicial de identificación de fallas.
Con sistema calefactor para eliminación de fluídos residuales, y para mezcla de gases respiratorios con opción de apagarse en caso de hipotermia maligna.
Sistema
Tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros ventilatorios, de gases y ajustes realizados a la máquina
Volumen minuto de mínimo de 0 a 60 L/min
Volumen tidal como mínimo de 20 a 2000ml
Frecuencia respiratoria espontánea de 3 hasta 100RPM como mínimo.
Presión máxima con un rango mínimo de 7 a 80 cm H20
Presión meseta con un rango mínimo de a 100 cm H20
Presión media con un rango mínimo de a 100 cm H20
PEEP con un rango mínimo de 3 a 30 cmH20 como mínimo
Relación I:E ajustable
Curvas y valores numéricos
Presión en las vías aéreas
Flujo inspiratorio y espiratorio
Flujómetros de O2 y Aire,
Alarmas
Volumen tidal
Volumen minuto
FiO2
Falla de suministro eléctrico
Presión pico
Audibles y visibles priorizadas en 3 niveles con despliegue de mensajes de las mismas en español
Falla o cambio del sensor de O2; o falla en la medición de O2
Falla en sensor de presión o flujo
Alarma de apnea
Alarma de presión baja y alta en vía aérea
Alarma de presión sostenida en vía aérea
Cronómetro para silenciar alarma
Parámetros (Modos ventilatorios)
Ventilación controlada por volumen y por presión
Ventilación manual espontánea
Ventilación sincronizada por volumen SIMV
Ventilación controlada por presión PCV
Trigger ajustable
Presión soporte Ps
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Lámpara cielítica | Lámpara cielítica |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Lámpara cialítica | Columna fija a techo
Dimensiones aptas por un tamaño de salas de 4,15m *4,15m
Integrada por dos (2) satélite
Con tecnología led, especificar la duración (en horas) ( luz blanca generada por le cabezal de satélite)
Iluminancia sobre le campo quirurgico de 160.000 luxes, esta iluminancia debe ser por cada cabezal, se debe especificar cantidad de leds
Calidad de color superior a 4500°k. con opción de configuración variable de la luz
Campo iluminado con un diámetro de luz variable en un rango de minimo 20 cm, y una profundidad mayor o igual a 80 cmm
Iluminancia sobre le campo quirurgico de 160.000 luxes como mínimo, esta iluminancia debe ser por cada cabezal, se debe especificar cantidad de leds
Especificar el índice de rendimiento de la luz
Brazo porta lámpara con rotación ilimitada con capacidad de abatimiento.
Mango desmontable y autoclavable, (se deben entregar mínimo dos cantidades)
Pánel electrónico con teclas de membranade control para: ·Encendido y apagado ·Selección de temperatura de color ·Cambio de intensidad lumínica ·Aumento o disminución del diámetro de campo
Libre de sombras a la interposición de cuerpos
Superficies exteriores lisas que permitan limpieza y desinfección adecuada
Brazos de anclaje y demás elementos requeridos para su correcta instalación
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Succión. (Succionador de Pared). | Succión. (Succionador de Pared). |  |  |  | 8
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | REGULADOR DE SUCCIÓN | Doble válvula de seguridad
El equipo debe garantizar la estabilidad en picos de succión
Componentes internos metalicos para garantizar una alta durabilidad
Contar con un sistema que permita regular con precisión la cantidad de succión
Con manómetro de alta precisión
Con rango de succión de 0 a 250 mmHg (0 a 40Kpa) (especificar el rango)
Con carcaza de plastico de material de fácil limpieza y desinfección
Con conexión a pared tipo chemetron
Se debe entregar con doble kit de consumibles tales como filtro.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia | Laringoscopio | Laringoscopio |  |  |  | 3
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia | Laringoscopio | Equipo de fibra optica
De acero inoxidable de fácil limpieza
Tecnología Led
Especificar tipo baterias
Entregar hojas curvas 1,2,3,4y rectas #0,1,2,3,4
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Unidad electoquirurgica | Unidad electoquirurgica |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA | Con pantalla o display de fácil visualización
Potencia de salida de 1W de corte máxima de 300W sobre 300 ohmios
Con sistema de reconocimiento de cambio de tejido que ajuste de manera automática las potencias
Con alarmas del sistema para activación ajustable
Con alarmas de fallos
Posibilidad de conexión a 110v a 120v 60 Hz.
Proporciona un corte liso y rectificado con un mínimo daño al tejido
Ajuste digital de potencia en sus diferentes modos
Interfaz de usuario de fácil manejo e interpretación
Interfaz gráfica o numerica que muestre el nivel de potencia, en todos sus modos de operación
Lápiz con comando manual con contactos herméticamente sellados
Reconocimiento automático del tipo de placa del paciente (común o dividida)
Panel blindado a prueba de agua que impide la entrada de líquidos y facilita la desinfección
Selección automática de voltaje, evitando riesgos de daños por mala conexión a la red eléctrica
Ventilación natural por convección
Funciones
MODOS DE SALIDA: Corte, Coagulación y Bipolar- Monopolar
MODO DE ACTIVACIÓN: Monopolar (pedal- manual) Bipolar (pedal)
MODO DE CORRIENTE BIPOLAR ( Preciso, Estandar y macrobipolar)
MODO DE CORRIENTE CORTE (Loz, Puro, Blend)
COAGULACIÓN ( Desecación, Fulguración, Spray)
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio. | Estimulador de nervio periférico. | Estimulador de nervio periférico. |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio. | Estimulador de nervio periférico. | Con conexión a aguja estimulable y electrodo de estimulación
Con display de visualización
En display debe mostrat parámetros minimos tales como indicador de pulso, ancho de pulso, intensidad de corriente nominal y real, condición de bateria
Con indicación visual y auditiva de adecuada conexión.
Con sistema de selección de intensidad dec orriente
Con opción de localización percutanea de nervio con localizador
Con sistema de seguridad para medición de la resistencias del paciente
Con voltaje de estimulación maximode salida que permita una estimulación efectiva en pacientes de condiciones de alta resistencia
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | sistema de calentamiento de líquidos y sangre | sistema de calentamiento de líquidos y sangre |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | sistema de calentamiento de líquidos y sangre | Compartimentos de mínimo de 100L de capacidad hasta una capacidad mxima de190 lt
Puertas de vidrio templado mínimo 20"
Control digital
Construcción en acero inoxidable
Parámetros
Selección y ajuste de temperatura con seguro
Rangos de temperatura preseleccionados para soluciones de irrigación y mantas
Ajuste incremental de temperatura
Variabilidad de +/- 5°C o menos
Alarma audiovisual de sobre-temperatura (Apagado al exceder más de 10°C)
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Microscopio Quirurgico Ap Multifuncional | Microscopio Quirurgico Ap Multifuncional |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Microscopio Quirurgico Ap Multifuncional | Para procedimientos quirúrgicos de neurocirugía, oftamología, otorrinolaringologia
Estativo de suelo con frenos electromagnéticos
Con brazo móvil, equilibrado manual del portamicroscopio
Con control para la posición del zoom del microscopio, distancias de trabajos variables
Con aumento 6 a 1, como mínimo
Distancia de trabajo regulable mediante objetivo de enfoque múltiple motorizado
Con focalización motorizado o manual vía objetivo de enfoque múltiple
Con ocular granagular con ajuste de dioptrías. Con anteojera regulable
Objetivo con lente de enfoque múltiple con distancia de trabajo variable.
Con iluminación principal de alto rendimiento a tráves de fibra óptica
Con iluminación auxiliar que permita el soporte de fallo de la luz principal
Con diámetro de luz con distribución de luz con forma Gauss
Diámetro del campo de iluminación ajustado de forma automática al campo visual
Unidad de mando, con pantalla gráfica, configurables, con sistema de auto diagnóstico integrado
Con cabezal secundario
Con capacidad de innovación en software y hardware
Se debe entregar con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento
Aumento: Zoom 6:1 motorizado como mínimo
Distancia de trabajo regulable mediante objetivo de enfoque múltiple motorizado y ajuste manual
Focalización motorizada o manual vía objetivo de enfoque múltiple, manual vía brazo móvil
Lente de enfoque múltiple
Diámetro del campo de iluminación ajustable gradualmente con distribución de luz con forma Gauss
Función Autoiris
Función Brightcare
Lámpara de Xenón de alto rendimiento
Lámpara de Xenón de alto rendimiento auxiliar
Numerosos conectores integrados para vídeo, IGS y transferencia de datos de control
Controlador para cámara digital color alta definición
Cable 6m como mínimo para cámara
Visualización de todas las resoluciones y formatos
Transferencia de datos a dispositivos de almacenamiento externos
Convertidor analógico a SDI para HDMD PRO
Soporte para estativo de piso
Pantalla de control
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Dermatomo Electrico | Dermatomo Electrico |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Dermatomo Electrico | Con ancho del corte ajustable sin llave
Con grosor del corte ajustable en incrementos de 1/10 mm como mínimo; grosor del corte 0,2 - 1,2 mm; ancho del corte: máximo de 78 mm
Con cuchillas adecuadas
Con sistema de seguridad para evitar la activación accidental
Diseño ergonomico
Debe incluir bateria removible que garantice su normal funcionamiento especificar tiempo de duración de batería
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio | Endoscopio Pediatrico | Endoscopio Pediatrico |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio | Endoscopio Pediatrico | Equipo portatil integrado completo
Para pacientes pediatricos
Campo de Visión del sistema óptico con una angulación de minimo 90°.
Con angulación hacia arriba y hacia debajo de minimo 120°.
El extremo distal debe contar con un diametro minimo de 2.5mm, apto para paciente pediatrico.
Longitud de trabajo de minimo 270 mm.
Diametro interior del canal de instrumentos
El equipo se debe entregar con probador de fugas y tapón compensador de presión.
El equipo se debe entregar con maletín.
Se debe entregar con kit de limpieza, incluyendo cepillos grande y pequeño.
Se debe entregar con consumibles para un uso de mínimo de 3 meses.
Con fuente de luz Fuentes de luz led o halogena y todos los elementso necesarios para su corrcta instalación y uso.
Se debe especificar si el equipo ofrecido tiene posibilidad de conexión a sistemas de visualIzación y video
Se debe especificar métodos de limpieza y desinfección.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Camas Electrica de dos o tres planos | Camas Electrica de dos o tres planos |  |  |  | 9
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Camas Electrica de dos o tres planos | Estructura de la base en tubería estructural de acero
Con cabecero y piecero en plástico ABS desmontables, con enchape central plástico
El tendido o superficie del colchón, en cuatro planos uno fijo y tres móviles fabricado en plástico ABS
La cama debe contar con(4) barandas doble sección plásticas que al ser accionadas se guardan bajo el tendido,
Con extensión pies, que permita extender la longitud de la cama en veinte (10) centímetros como mínimo entre el piecero y el colchón
Soportes plásticos para atril porta suero, en las cuatro esquinas de la cama
Ganchos para bolsa de drenaje uno a cada lado de la cama como mínimo
Ganchos para correas de sujeción, dos a cada lado de la cama como mínimo
Sujetadores de colchón
Atril porta suero graduable en acero inoxidable, con gancho de doble servicio
Con cuatro (4) ruedas plásticas de seis pulgadas como mínimo
Sistema de freno central giro libre y/o individual y direccional, accionado por barra metálica
Acabado en Pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática
Colchon antiescaras con doble forro de proteccion
Colchon ajustable con la mesa en cada movimiento
Características funcionales
Movimiento de espaldar
Movimiento de pies
Movimiento de altura
Movimiento de autocontorno
Movimiento de silla cardiaca
Movimiento trendelenburg
Movimiento antitrendelenburg
Todos los movimientos deben ser eléctricos
Los movimientos de la cama se deben realizar con motores silenciosos, sellados contra agua y polvo, libres de mantenimiento
Alimentación de 120 VAC/60HZ
En caso de falla eléctrica la cama debe contar con batería de respaldo.
La batería debe estar incluida en la caja de potencia y se debe cargar al conectar la cama a una fuente de energía.
Controles de la cama
La cama debe tener controles internos y externos en barandas que permitan ejecutar: Funciones básicas de espaldar, cambio de altura, pies y autocontorno
Funciones adicionales: llamado a enfermera, luz penumbra, luz lectura y encendido o apagado del control
Control en piecero con las siguientes funciones especializadas: terapias de respiración (30°), CPR, trendelenburg e inverso y bloqueo de funciones.
Debe tener pilotos en barandas que indiquen carga de batería, conexión a red eléctrica y power para encendido o apagado del control
Control táctil que permita la activación de las funciones eléctricas en la cama
Medidas aproximadas
Dimensiones externas: Largo 224 cm, ancho 100 cm ± 3 cm, como máximo
Dimensiones útiles: Largo 190 cm, ancho 90 cm ± 3 cm, como máximo
Altura: min. 45 cm, max. 75 cm ± 3 cm
Extensión: de minimo 10 cm.
Capacidad de carga 200 kg, mínimo
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Regulador de succión (Succionador de Pared). | Regulador de succión (Succionador de Pared). |  |  |  | 18
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | REGULADOR DE SUCCIÓN | Doble válvula de seguridad
El equipo debe garantizar la estabilidad en picos de succión
Componentes internos metalicos para garantizar una alta durabilidad
Contar con un sistema que permita regular con precisión la cantidad de succión
Con manómetro de alta precisión
Con rango de succión de 0 a 250 mmHg (0 a 40Kpa) (especificar el rango)
Con carcaza de plastico de material de fácil limpieza y desinfección
Con conexión a pared tipo chemetron
Se debe entregar con doble kit de consumibles tales como filtro.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador. | Ventilador. |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador. | Para paciente adulto
Con pantalla a color, configurable por el usuario, touch screen de fácil acceso y un tamaño mínimo de 10"
Touch screen o mando rotatorio y un tamaño mínimo de 10"
Perilla de selección de parámetros y controles
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
Capacidad de incorporar innovaciones en hardware y software para mantener a la vanguardia el equipo
Batería interna recargable con duración mínimo de 2 horas (Especificar material y duración de la batería)
Sistema automático de compensación de fugas
Conexiones DISS macho tipo chemetron para suministro de gas (Intercambiable por medio de rosca para conexión a flujómetro de forma directa)
Fácil manejo, con guía incorporada para la solución de alarmas
Exportación de datos mediante puerto USB
Sistema
Software en español
Tendencias y/o registro de eventos mínimo por 72 hs
Autodiagnóstico automático de fácil manejo
Parámetros
Ventilación invasiva, ciclados por presión y ventilación no invasiva
Flujo contínuo, limitado por presión y ciclado por tiempo
Con lectura digital de frecuencia, tiempo inspiratorio, presión media de la vía aérea y amplitud de la onda
Modos ventilatorios
Ventilación asistido controlado A/C
Debe contar con ventilación en modo de Asa cerrada., espcificar modo.
Ventilación mandatorio intermitente (SIMV) con presión soporte
Presión soporte (PSV)
Ventilación espontánea con presión positiva contínua en la vía aérea (CPAP), controlado por presión
CPAP con flujo contínuo para ventilación no invasiva
Respaldo en caso de apnea
APRV controlado por presión
Compesación de fugas
Ventilación en apnea
Disparador por flujo
Función de suspiro
Posibilidad de aumento de FIO2 durante la aspiración, (Maniobra automatica que mantenga la FIO2 en la aspiración)
Inspiración manual- mantenida
Posibilidad de nebulización de medicamentos
Con capnografia volumetrica
Monitorización
Pantalla con gráfico que indique las curvas de ventilación, loops, pulmón dinámico, parámetros monitorizados y tendencias
Despliegue de curvas de ventilación de forma simultánea (Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo), con posibilidad de congelación de curvas. ( Mínimo 2 en simultaneo)
Presión pico vía aérea PIP
Presión media vía aérea
Presión inspiratoria máxima Pinsp
Presión meseta
PEEP
Volumen tidal inspirado y expirado
Volumen minuto total VM
Volumen minuto mandatorio
Volumen minuto espontáneo
Porcentaje de fugas
Relación I:E
Tiempo inspiratorio y expiratorio
FiO2
Frecuencia respiratoria
Indicador de horas de uso
Indicador de batería de respaldo en uso
Tiempo de alarma de apnea
Cálculos
Cálculo de distensibilidad estática y dinámica
Calculo de auto PEEP o PEEP total
Cálculo de la resistencia inspiratoria y expiratoria
Despliegue de al menos dos lazos o loops
Posibilidad de visualización de pulmón dinámico
Cálculo de trabajo respiratorio
Alarmas
Audibles y visibles en mínimo dos niveles de priorización
Presión en vías aéreas
Apnea
Volumen minuto alto y bajo
Volumen corriente alto y bajo
FiO2 alta y baja
Baja presión en el suminsitro de gases
Desconexión del paciente
Obstrucción de circuito
Falta de alimentación eléctrica
Batería baja
Fallo de ventilador o falla técnica
Debe contar con silenciador de alarma
Controles
Flujo Inspiratorio desde 2 a 180L/min, como mínimo
Frecuencia respiratoria 1 a 100 rpm, como minimo
Tiempo inspiratorio desde 0,2seg o menor a 12 seg
Volumen tidal desde 50ml, como mínimo.
Presion inspiratoria máxima de 10 a 100mbar, como mínimo
PEEP desde 0 a 35 cmH2O, como mínimo
FiO2 del 21 al 100%.
Sensibilidad por presión y flujo de 0 a 2 0Lpm como mínimo y Sensibilidad espiratoria
Presión soporte asistida por flujo y asistida por volumen, de 0 a 60 cmH20
Accesorios
Brazo soporte para circuito de paciente
Mangueras para suministro de gas (Oxígeno y Aire)
Se debe entregar circuito y pulmón de prueba adulto ( Doble kit)
Se debe especificar las características, periodicidades de cambio de elementos como:circuito ventilatorio, celda de oxígeno, sensor de flujo, filtros, etc…
Entregar como mínimo 5 unidades de cada consumible como celdas de oxígeno, sensores de flujo reusable y filtros
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador de transporte. | Ventilador de transporte. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador de transporte. | Paciente: Adulto - Pediátrico- Neonatal
1. Modos Ventilatorios:
Ventilación invasiva ciclados por Volumen y Presión.
2. Modos Ventilatorios convencionales: A/C, SIMV, CPAP/PS, ventilación de apnea mínimo.
3. Nuevos Modos Ventilatorios:
Ventilación No invasiva de presión positiva: especificar modos
4. MONITORIZACION:
Presión pico vía aérea
Presión media vía aérea
Presión meseta vía aérea
Presión mínima vía aérea
PEEP/CPAP
Flujo inspiratorio pico
Flujo espiratorio pico
Volumen Tidal espirado (Modos: Espontaneo y Controlado)
Volumen Tidal inspirado (Modos: Espontaneo y Controlado)
Volumen minuto espirado (Modos: Espontaneo y Controlado)
Volumen minuto inspirado (Modos: Espontaneo y Controlado)
Volumen Tidal en presión soporte
Volumen de fugas (Porcentaje de fugas)
Tiempo inspiratorio
Tiempo Espiratorio
Relación I:E
Frecuencia Total
Frecuencia Espontánea
Frecuencia Controlada
Monitoreo de concentración de O2
AutoPEEP automatica
Índice de respiración rápida superficial
Visualización de 2 o más curvas en pantalla simultáneamente
Curvas en tiempo real: Presión, Flujo, Volumen
Posibilidad de congelar curvas y tendencias y función cursor
Representación de 2 lazos basados en: Volumen, Flujo, Presión y
5. CONTROLES:
Frecuencia respiratoria de 1 a 80rpm
Volumen Tidal de 20 hasta 2000ml, como mínimo
PEEP/ de 0 hasta 20cm H2O como minimo CPAP
FiO2 del 21 al 100%.
Tiempo Inspiratorio, 0.25 hasta 5s como mínimo
Pausa Inspiratoria y Espiratoria de 0 hasta 15 s como mínimo.
Pausa Espiratoria
Disparo por Presión
Disparo por Flujo
Presión Máxima
Presión soporte
Flujo Pico Inspiratorio Máximo
Rampa de Presión
Patrones de Flujo
Sensibilidad por presión y flujo y sensibilidad espiratoria
6. CARACTERISTICAS:
Monitor gráfico A color para visualización de curvas y tendencias
Mecánica ventilatoria con ondas y curvas.
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
Capacidad de incorporar innovaciones en hardware y software
Software en Español
Backup de Apnea
Tendencias y/o registro de eventos mínimo por 72 hs incluyendo Autodiagnóstico automático
Batería interna recargable de mínimo 2 horas
Sistema automático de Compensación de fugas
Conexiones DISS macho tipo Chemetrón para suministro de gas
Autodiagnóstico automático
Alarmas (ajustables altas y bajas): de gases, presión, volumen, tiempo de apnea, frecuencia respiratoria, concentración de O2 inspirado y CO2
Con Turbina incorporada de aire
7. ACCESORIOS:
(2) Circuitos siliconados reutilizables para paciente adulto- pediátrico- Neonatal (2) DE CADA UNO, por cada equipo.
(1) Pulmón de prueba original de fabrica por cada equipo
Se de be entregar todos los accesorios necesarios para su optimo funcionamiento
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Desfibrilador. | Desfibrilador. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Desfibrilador. | Equipo de corriente alterna y batería recargable
Con selector de nivel de energía para descarga bifásica
Con selector de modo: sincrónico, asincrónico, marcapasos y DEA
Cable para uso de electrodos de desfibrilación/marcapasos
Paletas adulto y pediátricas intercambiables con indicador que asegure la impedancia
Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación
Con descarga desde las palas y desde el panel de control, con opción de cardioversión sincronizada desde palas
Botón de carga desde las palas y desde el panel de control
Batería que permita dar al menos 30 desfibrilaciones a carga máxima ó 1.5 horas de monitoreo contínuo como mínimo.
Sistema
Para desfibrilación, cardioversión sincronizada y monitoreo contínuo integrado y modo AED
Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos
Con sistema para probar descarga
Tiempo de carga máximo de 5 segundos para máxima carga, conectado AC y con batería a full carga
Con capacidad de desfibrilación interna/externa
Desfibrilación Externa Automática (DEA)
Recuperación de trazado de ECG de 3 segundos como mínimo, se puede establecer de nuevo la línea base luego de la descarga para asi comprobar el resultado de la misma
Chequeo automático o semiautomático del funcionamiento
Monitorización
Monitoreo de parámetros de ECG
Pantalla LCD, o TFT de alta resolución o electroluminiscente de 6,5 cm como mínimo
Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo de 3 derivaciones
Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario
Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y del nivel de carga de la batería
Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español
Velocidad de barrido 25mm/s, 50 mm/s como mínimo
Sensibilidad 10mm/1mV +- 10% sensibilidad o inferior
Accesorios
Interfaz de paciente ECG (Mínimo 2 unidades)
Latiguillo de 3 Leads (Mínimo 2 unidades)
Cable AC
Interfaz para Marcapasos (Mínimo 2 unidades)
Batería
Parches adhesivos para marcapasos (Mínimo 2 unidades)
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Marcapasos. | Marcapasos. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Marcapasos. | Estimulación auricular o ventricular
Con dial de ajuste para parámetros
Debe contar con larga duración de batería
Modos de funcionamiento (VVI AAI Sincrono) y (VOO, AOO asincrono)como minimo
Con alarmas acusticas y visuales de batería
Frecuencia básica en un rango no menor a 30-180 lpm, como mínimo
Estimulacón auricular hasta 720ppm como mínimo
Sobre estimulación atrial en un rango no menor a 70 - 1000 lpm
Amplitud de estimulación en un rango no menor 0,3 - 12 V
Ancho de pulso no menor 0,75 ms
Sensibilidad no menor 1,0 - 20 mV
Periodo refractario no menor 250 ms
Bateria de larga duración
Sistema de cable paciente que ofrece el conector con los pernos protegidos para que conexiones eléctricas convenientes
Cubierta protectora a salvaguardar contra cambios accidentales a los ajustes
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Monitor Fetal Electronico | Monitor Fetal Electronico |  |  |  | 9
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Monitor Fetal Electronico | 1.1 Equipo para la detección de la frecuencia cardiaca fetal por ultrasonido (efecto Doppler), detección del movimiento fetal y la actividad uterina por método no invasivo
2. TRANSDUCTORES
2.1 Transductor con al menos 7 cristales para detección de la frecuencia cardiaca fetal.
2.2 Transductor para la detección de la actividad uterina (tocotransductor).
3. REGISTROS, INDICADORES Y MARCADORES
3.1 Registrador con dos canales uno para actividad uterina (toco) y otro para frecuencia cardiaca fetal con impresión de datos gráficos y alfanuméricos.
3.2 Con tres velocidades de registro como mínimo, dentro del rango 1 a 3 cm/min. con autoprueba o autoverificación.
3.3 Despliego gráfico y numérico de la actividad uterina con registro de la detección del movimiento fetal en forma manual y automática (actograma).
Registro del nombre del paciente, fecha y hora como mínimo.
3.4 Con registro gráfico y numérico tanto en pantalla como en papel, de cada uno de lo parámetros.
3.5 Registro gráfico y numérico simultáneo de la tercera medición (segundo canal de ultrasonido). , El equipo debe tener opción de monitoreo gemelar.
3.6 Indicador visual de la calidad de la señal del latido fetal
3.7 Marcador de sucesos remotos o marcador de eventos
4. GRÁFICAS
4.1 Despliegue gráfico y numérico de la frecuencia cardiaca fetal en latidos/minuto con un rango de 30 a 240 o mayor.
4.2 Despliego gráfico y numérico de la actividad uterina con registro de la detección del movimiento fetal en forma manual y automática (actograma). Registro del nombre del paciente, fecha y hora como mínimo.
4.2.1 Registro del nombre del paciente, fecha y hora como mínimo.
4.3 Indicador visual de la calidad de la señal del latido fetal.
5. CAPACIDADES DEL EQUIPO
5.1 Posibilidiad de impresión de examenes almacenados, que permita la impresión de los eventos requeridos, con almacenamiento continuo desde el inicio del monitoreo.
5.2 Cinturón adicional para sujeción de tercer transductor.
5.3 Capacidad de almacenamiento de datos o tendencias, sin necesidad de imprimir.
5.5 Con capacidad de almacenamiento de minimo 500 examenes
5.5. Bateria con autonomía de min 2 horas
5.6. Registro de Datos de paciente, especificar modo de selección de datos con cursor o teclado.
6. ALARMAS
6.1 Alarmas audibles y visuales de cada uno de los parámetros, configurables por el usuario.
6.2 Con retardo de alarma o intervalo de tiempo para activación de alarmas.
6.3 Alarma para indicar que los dos canales de ultrasonido registran el mismo foco fetal.
7. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
7.1 Minimo Dos cinturones reusables para sujección de transductores
72 Carro de transporte.
7.3 Papel termico, se debe entregar consumible spara 3 meses de trabajo. Dar especificaciones del tipo de papel que utiliza, tamaño.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado básico neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Succion (Succionador de Pared). | Succion (Succionador de Pared). |  |  |  | 8
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado básico neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | REGULADOR DE SUCCIÓN | Doble válvula de seguridad
El equipo debe garantizar la estabilidad en picos de succión
Componentes internos metalicos para garantizar una alta durabilidad
Contar con un sistema que permita regular con precisión la cantidad de succión
Con manómetro de alta precisión
Con rango de succión de 0 a 250 mmHg (0 a 40Kpa) (especificar el rango)
Con carcaza de plastico de material de fácil limpieza y desinfección
Con conexión a pared tipo chemetron
Se debe entregar con doble kit de consumibles tales como filtro.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Báscula para bebés. | Báscula para bebés. |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Báscula para infantes. | Con capacidad de 0 hasta 25kg , como minimo
Con resolución 5g o inferior
Con alimentación de red electrica y pilas
Con función de auto hold, con el fin de tener un dato cunado se tenga un peso estable
Con desconexión automatica para ahorro de energía
Con opción de Tara
Con una precisión de 10 gr a 20gr.
De Material de Fácil Limpieza y Desinfección
La bandeja de pesaje debe ser amplia que permita el pesaje de todo tipo de bebes.
Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v a 120v
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Pesa pañales. | Pesa pañales. |  |  |  | 3
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Pesa pañales. | Con capacidad máxima de 5000g
Con resolución 1g como mínimo.
Con una precisión no mayor a +-0.3%
Con opción de Tara
Con desconexión automatica para ahorro de energía
Con alimentación de Pilas
De Material de Fácil Limpieza y Desinfección
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Equipo de órganos. | Equipo de órganos. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Equipo de órganos. | Portatil
Con estuche
Iluminación de luz blanca
Otoscopio con mango
Oftalmoscopio con mango, de optica sellada , lentes con enfoque -25 a 22 dioptrias
Set de especulos
Baterias
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensivo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador neonatal con cascada. | Ventilador neonatal con cascada. |  |  |  | 4
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensivo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador neonatal con cascada. | Ventilador convencional para ventilación asistida para prematuros, neonatos y pediatrico con un peso corporal desde 300gr hasta 30 Kg.
Con Pantalla a color, configurable por el usuario, touch screen de fácil acceso. El tamaño minimo de 12"
Ventilación invasiva ciclados por Presión y Ventilación No invasiva
Terapia de Oxigeno de alto flujo
De flujo continuo, limitado por presión y ciclado por tiempo,
Con lectura digital de frecuencia, tiempo inspiratorio, presión media de la vía aérea, y amplitud de la onda.
Debe operar con un flujo base entre 2-50 lpm, presión inspiratoria máxima de 1 a 80 mbar
MODOS VENTILATORIOS
Ventilación Asistido Controlado A/C
Ventilación Mandatorio Intermitente (SIMV) con presión soporte
Presión soporte (PSV)
Ventilación espontánea con presión positiva contínua en la vía aérea (CPAP), controlado por presión
CPAP con flujo continuo para ventilacion no invasiva
Respaldo en caso de apnea
Ventilación con minuto garantizado (volumen asegurado)
Compesación de Fugas, compesación total activos.
Ventilación en apnea
Disparador por flujo
Función de suspiro
Posibilidad de aumento de FIO2 durante la aspiración.
Inspiración manual- mantenida
Posibilidad de nebulización de medicamentos, especificar método
MONITORIZACION:
La pantalla sea con grafico, que indique las curvas de ventilación, loops y pulmón dinamico y parámetros monitorizados y tendencias
Despliegue de curvas de ventialción de forma simultanea (Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo), con posibilidad de congelación de curvas
Presión pico vía aérea PIP
Presión media vía aérea
Presión mínima vía aérea
Presión inspiratoria maxima Pinsp
PEEP
Volumen Tidal inspirado y expirado por kg
Volumen minuto total VM
Volumen minuto mandatorio
Volumen minuto espontaneo
Volumen Garantizado
Porcentaje de fugas
Relación I:E
Tiempo Inspiratorio y Expiratorio
FiO2
Frecuencia Respiratoria
Indicador de horas de uso
Indicador de batería de respaldo en uso
Tiempo de alarma de apnea
Cálculados:
Cálculo de distensibilidad estática y dinámica o compliance
Calculo de Auto PEEP o PEEP Total
Cálculo de la resistencia inspiratoria y expiratoria
Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parametros de control y/o pantalla tactil que permita juste y selección de paámetros
Despliegue de curvas de ventialción de forma simultanea (Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo), con posibilidad de congelación de curvas
Despliegue de al manos dos lazos o loops
Posibilidad de visualización de pulmón dinamico
Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parametros ventilatorios y tendencias de minimo 72 horas
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
ALARMAS:
Audibles y visuales en minimo dos niveles de priorización
Presión en vías aéreas
Apnea
Volumen minuto alto y bajo
Volumen corriente alto y bajo
Frecuencia respiratoria alta
FiO2 alta y baja
Baja presión en el suminsitro de gases
Desconexión del paciente
Obstrucción de circuito
Falta de alimentación electrica
Batería baja
Fallo de ventilado, falla técnica
Debe contar con silenciador de alarma
CONTROLES:
Flujo Inspiratorio desde 2 a 60l/min
Frecuencia respiratoria 0 a 300 rpm o menor se debe especificar el rango
Tiempo inspiratorio desde 0,1seg o menor a 3 seg se debe especificar el rango
Volumen tidal desde 2ml a 300ml se debe especificar el rango
Presion inspiratoria de 2 a 100mbar como minimo.
PEEP desde 0 a 35 cmH2O, como minimo se debe especificar el rango
FiO2 del 21 al 100%.
Sensibilidad por presión y flujo de 0 a 2 lpm como mínimo
Presión soporte asistida por flujo y asistida por volumen, de 0 a 4000mbar como minimo
CARACTERISTICAS:
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
Capacidad de incorporar innovaciones en hardware y software para mantener a la vanguardia el equipo
Software en Español
Tendencias y/o registro de eventos mínimo por 72 hs
Autodiagnóstico automático de fácil manejo
Batería interna recargable especificar duración minimo de 30 minutos ( Especificar material de la batería)
Sistema automático de Compensación de fugas
Se debe entregar el equipo con humidificador servocontrolado y todos los accesorios necesarios, soporte y demás elementos requeridos para su normal funcionamiento.
Conexiones DISS macho tipo Chemetrón para suministro de gas (Intercambiable por medio de rosca para conexión a flujómetro de forma directa)
Función de nebulizador (Que regule la presión sin aumentarla al brindar esta opción)
Facil manejo, con guia incorporada para la solución de alarmas.
Base rodable para el equipo con sistema de freno
Brazo soporte para circuito de paciente
Mangueras para suministro de gas (Oxigeno y Aire), con acople tipo chemetron
Se debe entregar circuito y pulmón de prueba neonatal ( Doble kit)
Exportación de datos mediante Puerto USB.
Se debe especificar las caracteristicas, periodicidades de cambio de elementos como Circuito Ventilatorio, Celda de Oxigeno, Sensor de Flujo, Filtros entre otros
De consumibles como Celdas de Oxigeno, sensores de flujo reusable y filtros se debe entregar minimo 5, por cada elemento.
Se debe entregar los accesorios e insumos completos según lo requiera el equipo para el normal funcionamiento, en todos los modos ventilatorios y funciones del equipo.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Cuidado intensvo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador Alta frecuencia | Ventilador Alta frecuencia |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Cuidado intensvo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador Alta frecuencia | Ventilador convencional para ventilación asistida para prematuros, neonatos y pediatrico con un peso corporal desde 300gr hasta 30 Kg.
Con Pantalla a color, configurable por el usuario, touch screen de fácil acceso. El tamaño minimo de 12"
Ventilación invasiva ciclados por Presión y Ventilación No invasiva
Terapia de Oxigeno de alto flujo
De flujo continuo, limitado por presión y ciclado por tiempo,
Con lectura digital de frecuencia, tiempo inspiratorio, presión media de la vía aérea, y amplitud de la onda.
Debe operar con un flujo base entre 2-50 lpm, presión inspiratoria máxima de 1 a 80 mbar
MODOS VENTILATORIOS
Ventilación Asistido Controlado A/C
Ventilación Mandatorio Intermitente (SIMV) con presión soporte
Presión soporte (PSV)
Ventilación espontánea con presión positiva contínua en la vía aérea (CPAP), controlado por presión
CPAP con flujo continuo para ventilacion no invasiva
Con Volumen garantizado o volumen controlado y regulado por presión. (HFO)
Respaldo en caso de apnea
Ventilación con minuto garantizado (volumen asegurado)
Alta frecuencia controlado por presión
Compesación de Fugas, compesación total activos.
Ventilación en apnea
Disparador por flujo
Función de suspiro
Suspiro en HFO
Posibilidad de aumento de FIO2 durante la aspiración.
Inspiración manual- mantenida
Posibilidad de nebulización de medicamentos, especificar método
MONITORIZACION:
La pantalla sea con grafico, que indique las curvas de ventilación, loops y pulmón dinamico y parámetros monitorizados y tendencias
Despliegue de curvas de ventialción de forma simultanea (Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo), con posibilidad de congelación de curvas
Presión pico vía aérea PIP
Presión media vía aérea
Presión mínima vía aérea
Presión inspiratoria maxima Pinsp
PEEP
Volumen Tidal inspirado y expirado por kg
Volumen minuto total VM
Volumen minuto mandatorio
Volumen minuto espontaneo
Volumen Garantizado
Porcentaje de fugas
Relación I:E
Tiempo Inspiratorio y Expiratorio
FiO2
Frecuencia Respiratoria
Indicador de horas de uso
Indicador de batería de respaldo en uso
Tiempo de alarma de apnea
Cálculados:
Cálculo de distensibilidad estática y dinámica o compliance
Calculo de Auto PEEP o PEEP Total
Cálculo de la resistencia inspiratoria y expiratoria
Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parametros de control y/o pantalla tactil que permita juste y selección de paámetros
Despliegue de curvas de ventialción de forma simultanea (Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo), con posibilidad de congelación de curvas
Despliegue de al manos dos lazos o loops
Posibilidad de visualización de pulmón dinamico
Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parametros ventilatorios y tendencias de minimo 72 horas
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
ALARMAS:
Audibles y visuales en minimo dos niveles de priorización
Presión en vías aéreas
Apnea
Volumen minuto alto y bajo
Volumen corriente alto y bajo
Frecuencia respiratoria alta
FiO2 alta y baja
Baja presión en el suminsitro de gases
Desconexión del paciente
Obstrucción de circuito
Falta de alimentación electrica
Batería baja
Fallo de ventilado, falla técnica
Debe contar con silenciador de alarma
CONTROLES:
Flujo Inspiratorio desde 2 a 60l/min , como minimo
Frecuencia respiratoria 0 a 300 rpm o menor se debe especificar el rango
Tiempo inspiratorio desde 0,1seg o menor a 3 seg se debe especificar el rango
Volumen tidal desde 2ml a 300ml, como minimo
Presion inspiratoria maxima de 2 a 100mbar como minimo.
PEEP desde 0 a 35 cmH2O, como minimo se debe especificar el rango
FiO2 del 21 al 100%.
Sensibilidad por presión y flujo de 0 a 2 lpm, como minimo
Presión soporte asistida por flujo y asistida por volumen, de 0 a 4000mbar como minimo
CARACTERISTICAS:
Medición de presiones con cursor tanto en eje X como en eje Y
Capacidad de incorporar innovaciones en hardware y software para mantener a la vanguardia el equipo
Software en Español
Tendencias y/o registro de eventos mínimo por 72 hs incluyendo
Autodiagnóstico automático de fácil manejo
Batería interna recargable especificar duración minimo de 30 minutos ( Especificar material de la batería)
Sistema automático de Compensación de fugas
Se debe entregar el equipo con humidificador servocontrolado y todos los accesorios necesarios, soporte y demás elementos requeridos para su normal funcionamiento.
Conexiones DISS macho tipo Chemetrón para suministro de gas (Intercambiable por medio de rosca para conexión a flujómetro de forma directa)
Función de nebulizador (Que regule la presión sin aumentarla al brindar esta opción)
Facil manejo, con guia incorporada para la solución de alarmas.
Base rodable para el equipo con sistema de freno
Brazo soporte para circuito de paciente
Mangueras para suministro de gas (Oxigeno y Aire), con acople tipo chemetron
Especificar dimensiones y peso del equipo
Se debe entregar circuito y pulmón de prueba neonatal ( Doble kit)
Exportación de datos mediante Puerto USB.
Se debe especificar las caracteristicas, periodicidades de cambio de elementos como Circuito Ventilatorio, Celda de Oxigeno, Sensor de Flujo, Filtros entre otros
De consumibles como Celdas de Oxigeno, sensores de flujo reusable y filtros se debe entregar minimo 5, por cada elemento.
Se debe entregar los accesorios e insumos completos según lo requiera el equipo para el normal funcionamiento, en todos los modos ventilatorios y funciones del equipo.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2. | Máquina de anestesia | Máquina de anestesia |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2. | Máquina de anestesia | Para paciente adulto, pediatrico, neonatal
Con ventilador electrónico integrado,
opción de trabajo con solo Oxigeno.
Versión de mínimo 2 gases
Yugo de cilindro para oxígeno y aire
Con minimo 2 gabinetes, especificar la cantidad y el tamaño
Mesa de trabajo
Manguera de oxigeno con acople chemetron
Manguera de aire con acople chemetron
Con pantalla a color, especificar si es touchscreen o mando rotatorio
Tamaño de la pantalla de 12" como mínimo
Con Monitorización y despliegue en pantalla de gases anestesicos y caponografía, con predicción de concentraciones inspiradas y exhaladas
Con Monitorización y despliegue en pantalla de gases anestesicos y caponografía, con predicción de concentraciones inspiradas y exhaladas
Con calculo en militros del agente anestesico vaporizado y capatdo por el paciente.
Con capacidad de permitir la práctica de anestesia con flujos bajos desde 200mililitros por minuto
Con posibilidad de conexión de dos vaporizadores en simultáneo
Sistema de interbloqueo de vaporizadores y funciones de seguridad
Identificación automática de agentes y mezclas, despliegue de la concentración individual de cada uno de los agentes de la misma
Medición de consumo de gases
Flush de oxigeno al 100%
Cánister de fácil desmontaje e intercambio de cal sodada durante el procedimiento, especificar cantidades y capacidades del recipiente
Válvula de APL
Sistema conmutador de bolsa-ventilador
Soporte para la bolsa de reinhalación
Sistema de fugas
Con batería con tiempo de duración mínimo 45 minutos material (se debe especificar la fabricación de la batería)
Con sistema de eliminación de gases anestésicos, manguera de exhaust y filtro narcótico. (especificar el método)
Con sistema de chequeo inicial de identificación de fallas.
Con sistema calefactor para eliminación de fluídos residuales, y para mezcla de gases respiratorios con opción de apagarse en caso de hipotermia maligna.
Sistema
Tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros ventilatorios, de gases y ajustes realizados a la máquina
Volumen minuto de mínimo de 0 a 60 L/min
Volumen tidal como mínimo de 20 a 2000ml
Frecuencia respiratoria espontánea de 3 hasta 100RPM como mínimo.
Presión máxima con un rango mínimo de 7 a 80 cm H20
Presión meseta con un rango mínimo de a 100 cm H20
Presión media con un rango mínimo de a 100 cm H20
PEEP con un rango mínimo de 3 a 30 cmH20 como mínimo
Relación I:E ajustable
Curvas y valores numéricos
Presión en las vías aéreas
Flujo inspiratorio y espiratorio
Flujómetros de O2 y Aire,
Alarmas
Volumen tidal
Volumen minuto
FiO2
Falla de suministro eléctrico
Presión pico
Audibles y visibles priorizadas en 3 niveles con despliegue de mensajes de las mismas en español
Falla o cambio del sensor de O2; o falla en la medición de O2
Falla en sensor de presión o flujo
Alarma de apnea
Alarma de presión baja y alta en vía aérea
Alarma de presión sostenida en vía aérea
Cronómetro para silenciar alarma
Parámetros (Modos ventilatorios)
Ventilación controlada por volumen y por presión
Ventilación manual espontánea
Ventilación sincronizada por volumen SIMV
Ventilación controlada por presión PCV
Trigger ajustable
Presión soporte Ps
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1 | lampara cielitica | lampara cielitica |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1 | Lámpara cialítica | Columna fija a techo
Dimensiones aptas por un tamaño de salas de 4,15m *4,15m
Integrada por dos (2) satélite
Con tecnología led, especificar la duración (en horas) ( luz blanca generada por le cabezal de satélite)
Iluminancia sobre le campo quirurgico de 160.000 luxes, esta iluminancia debe ser por cada cabezal, se debe especificar cantidad de leds
Calidad de color superior a 4500°k. con opción de configuración variable de la luz
Campo iluminado con un diámetro de luz variable en un rango de minimo 20 cm, y una profundidad mayor o igual a 80 cmm
Iluminancia sobre le campo quirurgico de 160.000 luxes como mínimo, esta iluminancia debe ser por cada cabezal, se debe especificar cantidad de leds
Especificar el índice de rendimiento de la luz
Brazo porta lámpara con rotación ilimitada con capacidad de abatimiento.
Mango desmontable y autoclavable, (se deben entregar mínimo dos cantidades)
Pánel electrónico con teclas de membranade control para: ·Encendido y apagado ·Selección de temperatura de color ·Cambio de intensidad lumínica ·Aumento o disminución del diámetro de campo
Libre de sombras a la interposición de cuerpos
Superficies exteriores lisas que permitan limpieza y desinfección adecuada
Brazos de anclaje y demás elementos requeridos para su correcta instalación
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Fuente de oxígeno con mezclador. | Fuente de oxígeno con mezclador. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Fuente de oxígeno con mezclador. | Blender de doble flujómetro
Mezclador de aire y oxígeno que proporcione de manera exacta de aire y oxígeno
Precisión del sensor +-3% como mínimo
Presión de entrada de 60 PSI
Activación de alarma cuando las presiones no sean las adecuadas
Rango de salida 0-30 lpm, como mínimo.
Mangueras de aire y oxigeno con conexión directa al equipo
Accesorios
Manguera de oxígeno con acople chemetron
Manguera de aire con acople chemetron
Atril con carro de transporte
Soporte de blender
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Báscula para bebé. | Báscula para bebé. |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Báscula para infantes. | Con capacidad de 0 hasta 25kg , como minimo
Con resolución 5g o inferior
Con alimentación de red electrica y pilas
Con función de auto hold, con el fin de tener un dato cunado se tenga un peso estable
Con desconexión automatica para ahorro de energía
Con opción de Tara
Con una precisión de 10 gr a 20gr.
De Material de Fácil Limpieza y Desinfección
La bandeja de pesaje debe ser amplia que permita el pesaje de todo tipo de bebes.
Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v a 120v
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Reanimador pulmonar manual con accesorios para control del límite de presión y manómetro. | Reanimador pulmonar manual con accesorios para control del límite de presión y manómetro. |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Reanimador pulmonar manual con accesorios para control del límite de presión y manómetro. | Con Manómetro con un rango de -20 a 80 cmH2O, como mínimo.
Con alivio máximo de presión de 5 a 70 cmH2O, como mínimo.
Presión inspiratoria pico (PIP),
Presión positiva espiratoria final (PEEP)
Rango de flujo de entrada de gas de 5 l/min a 15 l/min como mínimo.
Especificar el tiempo de operación con cilindro
Manguera de oxígeno con acople chemetron
Manguera de aire con acople chemetron
Racor
Atril con carro de transporte
Soporte a atril
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | area de adaptación del recien nacido | Oxímetro de pulso. | Oxímetro de pulso. |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | area de adaptación del recien nacido | Oxímetro de pulso. | Pantalla LCD
Visualización de Forma de ondas & SpO2, Frec. de Pulso
Batería interna de mínimo 12 horas de funcionamiento
Software en español
Capacidad de almacenamiento de episodios de eventos de mínimo las últimas 72 horas
Tiempo de respuesta inmediato y promediado en adquisición de parámetros
Alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de todos los parámetros
Pulso
rango 18-300lpm, como mínimo
Resolucion 1 lmp, como mínimo
Presicion +,-, 3-5 lpm
Saturación de oxígeno SPO2
Rango en display 0 a 100%
Resolucion 1%
Tiempo de respuesta de la toma de 3s máximo
Accesorios
Interfaz de paciente SPO2 (Mínimo 2 unidades)
Sensor de SPO2 (Mínimo 2 unidades neonatal)
Con cargador y cable AC
Soporte
Batería
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Tensiómetro | Tensiómetro |  |  |  | 6
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Tensiómetro | Tensiometro con diseño integrado montado en el manguito o brazalete, que es compacto y ligero para facilitar su uso.
Carátula de minimo 15cm, de facil lectura con sistema que reduzca los errores de visualización.
Barazalete de fácil cambio y limpieza
Intervalos de funcionamiento y visualización de 0 a 300 mmHg.
La precisión de los esfingomanómetros es de +/- 3mmHg
Escala con graduación con incrementos de 2mmHg
Equipo resistente a impactos
Valvula con sistema de desinflado y seguridad antifuga de aire.
Soporte de pared con compartimiento para guardar brazaletes.
Soporte con rotación y giro para lecturas de 70°
Libre de mercurio y de látex
Se debe entregar con los siguientes accesorios: kIt de brazaletes de varios tamaños, para pacientes adultos y pediatricos. Pera de insuflación con válvula de liberación de aire, manguera roscad, compartimiento para guaradar brazaletes, soporte de pared de fácil anclaje.
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
Los equipos deben cumplir con los Errores permitidos por el fabricante.
Se debe entregar el procedimiento de Calibración y se debe dictar capacitación al personal de Ingeniería Biomédica de la entidad, en procedimientos de ajuste y temas realcionados.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | TALLIMETRO | TALLIMETRO |  |  |  | 6
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Tallímetro en un material resistente liviano y no deformable.
Capacidad de 2 metros
Sensibilidad de 1mm
Con base de mínimo 25 cm, que de estabilidad
De fácil lectura
Con tope de cabeza
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | INFANTOMETRO | INFANTOMETRO |  |  |  | 3
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio | Infantometro | Con alcance de medición de mínimo de 10-100cm
Con resolución de 1mm
Plegabla
Con tope de cabeza y de pie
Con rieles de guia
Materiales resistes al impacto.
Superficies lisas de fácil limpieza
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO |  |  |  | 6
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | BASCULA PARA PACIENTES | Con capacidad de 0 - 150kg como minimo
Con resolución no mayor a 0.1 kg
Con una precisión de 50 gr maximo 100gr
Función de apagado automatico para ahorro de energía
Con alimentación de red electrica y pilas
Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v 120v
Ruedas incorporadas para fácil desplazamiento
Función de almacenamiento de dato
Con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | BASCULA PARA INFANTES | BASCULA PARA INFANTES |  |  |  | 3
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | Báscula para infantes. | Con capacidad de 0 hasta 25kg como minimo
Con resolución 5g o inferior
Con alimentación de red electrica y pilas
Con función de auto hold, con el fin de tener un dato cunado se tenga un peso estable
Con desconexión automatica para ahorro de energía
Con opción de Tara
Con una precisión de 10 gr a 20gr.
De Material de Fácil Limpieza y Desinfección
La bandeja de pesaje debe ser amplia que permita el pesaje de todo tipo de bebes.
Se debe entregar adaptador a red electrica de 110 v a 120v
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac, para la variable de Masa.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Lampara de Hendidura | Lampara de Hendidura |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Lampara de Hendidura | AUMENTOS 5x (038.5mm), 10x (022.2mm), 16x (015.2mm), 25x (010.5mm) y 40x (06.7mm), como mínimo.
FILTROS DE ILUMINACION AMARILLO, GRIS, AZUL, como mínimo
OPTICA BINOCULAR CONVERGENTE
LONGITUD DE HENDIDURA : 0,3 mm a 12 mm, como mínimo
ANCHO DE HENDIDURA 0 a 12 continua, como mínimo
TIPO DE LUZ LED
HENDIDURA DE ROTACION 0 ° a 180 ° continuo, como mínimo.
DIAFRAGMA DE APERTURA 12X, como mínimo
SUPERFICIE DE TRABAJO 80 MM DISTANCIA, como mínimo
PRISMA ANGULO DE INCIDENCIA 0 °, 5 °, 10 °, 15 °, 20 °
AJUSTE INTERPUPILAR 55mm a 80mm como mínimo
BASE
MOVIMIENTO LONGITUDINAL 78 mm como mínimo
MOVIMIENTO VERTICAL 28 mm como mínimo
MOVIMIENTO LATERAL 98 mm como mínimo
FUENTE DE ALIMENTACION a 110V a 120v -60HZ
CON TONOMETRO
CON BASE MOVIL, CON RUEDAS DE FACIL DESPLAZAMIENTO Y FRENOS
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla Oftalmologica | Silla Oftalmologica |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla Oftalmologica | Estructura metalica
Sistema electrico para ascenso y descenso
Ancho d eespaldar de mínimo de 0.60mt
Accionamiento electrico
Rango de inclinación de 90 a 180° como mínimo
Capacidad de carga de mínimo 200kg
Descansaabrazos abatible
Apoya cabeza de extensión y escualizable
Con posibilidd de conexión a 110v 120v
Con sistema de iluminación ambientral con control de intensidad
Mesa porta instrumentos
Brazo para proyector
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla otorrino | Silla otorrino |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla otorrino | Estructura metalica
Sistema electrico para ascenso y descenso
Ancho d eespaldar de mínimo de 0.60mt
Accionamiento electrico
Rango de inclinación de 90 a 180° como mínimo
Capacidad de carga de mínimo 200kg
Descansaabrazos abatible
Apoya cabeza de extensión y escualizable
Con posibilidd de conexión a 110v a 120v
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Oftalmoscopio Indirecto | Oftalmoscopio Indirecto |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Oftalmoscopio Indirecto | Con linea de observación ajustable de 48mm a 75mm para distancias interpupilares como mínimo
Con control d econvergencia para pupilas pequeñas
Con filtro para la visión perifericas de la retina
Con control de inclinación del espejo
Con sistema acolchable para la cabeza
Fuente de luz halogena o led
Con sistema de seguridad contra golpes
Fuente de alimentación portatill y Adaptador de voltaje.
Con maletin de almacenamiento
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Nasusinuscopio | Nasusinuscopio |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Nasusinuscopio | Equipo portatil integrado completo
Para pacientes pediatricos co nespecialida de otorrino
Campo de Visión del sistema óptico con una angulación de minimo 90°.
Con angulación hacia arriba y hacia debajo de minimo 120°.
El extremo distal debe contar con un diametro minimo de 2.5mm, apto para paciente pediatrico.
Longitud de trabajo de minimo 270 mm.
Diametro interior del canal de instrumentos
El equipo se debe entregar con probador de fugas y tapón compensador de presión.
El equipo se debe entregar con maletín.
Se debe entregar con kit de limpieza, incluyendo cepillos grande y pequeño.
Se debe entregar con consumibles para un uso de mínimo de 3 meses.
Con fuente de luz Fuentes de luz led o halogena y todos los elementso necesarios para su corrcta instalación y uso.
Se debe especificar si el equipo ofrecido tiene posibilidad de conexión a sistemas de visualIzación y video
Se debe especificar métodos de limpieza y desinfección.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Unidad Odontologica - Compresor-Píeza De Mano (Maxilofacial-Odontopediatria) | Unidad Odontologica - Compresor-Píeza De Mano (Maxilofacial-Odontopediatria) |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Unidad Odontologica - Compresor-Píeza De Mano (Maxilofacial-Odontopediatria) | Modulo para tres piezas de mano
Jeringa triple (especificar tipo)
Motor Compresor libre de aceite potencia minimo 1.5 HP
1 tanque de agua aséptico
Mangueras resistentes con 2 terminal borden.
2 válvula reguladora de agua
2 válvula reguladora para el eyector de saliva.
2 válvula piloto. Holder Automático.
1 pedal Eléctrico para modulo
1 pedal para succion
3 soportes para piezas de mano y 1 para Jeringa Triple.
Voltaje: 110 a 120v
Sillón Portátil
Sillón: Plegable en lona impermeable que sea totalmente lavable si consturas, mecanismo manual para graduar el espaldar mediante un sistema de freno de seguridad, ascenso y descenso.
Descansa brazos fijos sin obstaculizar la salida o entrada del paciente mayor de seguridad.
Testera: Confeccionada en espuma.
Lámpara portátil, de luz LED blanca médica, de dos intensidades.
Butaco portátil plegable tapizado impermeable.
Brazo de Escupidera metálico
Escupidera en policarbonato - opalina, irrompible con manguera para la salida de fluidos.
Bandeja porta instrumentos en acero inoxidable.
Tula tipo morral con rodachinas para facilitar el desplazamiento y transporte del sillón.
Capacidad de Peso: minimo 200 kilos
Cavitron con acople rapido
Piezas de mano de alta (2 minimo)
Piezas de mano de baja (2 minimo)
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | MICROSCOPIO | MICROSCOPIO |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | MICROSCOPIO | Caracteristicas
Estativo material anti corrosión de facil limpeza
Con Tubo de observación Binocular y Trinocular
Con Inclinación minima de 30º, giratorio 360 º
Oculares enfocable de medidas 4x,10x,40x,100x
Porta-ojetos Cuádruple de ángulo reverso
Los Objetivos de óptica infinita, Acromáticos
Desplazamiento y rango de movimiento en X/Y ,
Mando de control a la derecha / Izquierda.
Condensador con lente asférica.
Enfoque Mandos macrométrico y micrométrico
Con Iluminación LED y ajuste variable de la intensidad de iluminación.
Fuente Eléctrical 100 VAC - 50 / 60 Hz con estabilizador de voltaje interno
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | CENTRIFUGA | Con Pantalla LCD
El Tiempo de programación hasta 100 min con incrementos de un segundo
Control por Microprocesador para realizar programacion.
Con velocidad programable en pantalla hasta 12000 RPM
Consumo de Energía: 120V / 50-60 Hz
Con control de temporizador visualizado en pantalla
Con Portatubo de opcion de tubo conico de 15mm
Accesorios
Capacidad mínima de 24 tubos
RCF mínimo de 2500 x g
Tubos de plástico
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | Micropipeta | Micropipeta |  |  |  | 5
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | MICROPIPETA | Caracteristicas
Con Ajuste de volumen a dosificar de facil manejo
Dosificación precisa según necesidad
Con Eyector en material resistente
Con Embolo en material resistente
Pantalla de fácil lectura y visualizacion
Selección de volumen con una mano
Expulsor de puntas regulable.
Accesorios
Puntas x1000
Cerificado de calibracion por laboratorio Ceritificado por Onac
Se debe entregar 5 pipetas con los siguientes volumenes: 2 de 5-50ul 1 de 50-500ul 2 de 100-1000ul
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | INCUBADORA | INCUBADORA |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | INCUBADORA
Con Pantalla táctil
Monitoreo de temperatura en pantalla
Registros de información adquirida por 24 horas
Con Alarmas sonoras y visuales.
Con Descarga de información y de eventos.
Grafico interactivo de temperatura visulizado en pantalla
Salvapantalla con grafico de temperatura
Sistema de registro de eventos interna
Selección y modificacion de volumen de alarmas
Batería recargable de respaldo (especificar Tiempo de Uso)
Rango de Temperatura: minimo -5 º a maximo +10ºC
Consumo de Energía:110v a 120V / 50-60 Hz
Capacidad minima de camara de
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | DESCONGELADOR DE PLASMA | DESCONGELADOR DE PLASMA |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | DESCONGELADOR DE PLASMA | Con temperatura de operación: minimo 36,5ºC
La capacidad debe se de minimo 4 bolsas
Drenado de la recamara atraves de valvulas y nivel
Alarma de alta temperatura audible y visual
Pantalla de fácil lectura led
Controles independientes para inicar el proceso de descongelacion
Ajuste de tiempo para inicar la descongelacion
Con sensor de temperatura bajo la camara
Conexión Eléctrica 115V 60 Hz
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | AGITADOR ROTADOR | AGITADOR ROTADOR |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | AGITADOR DE PLAQUETAS | Velocidad variable entre minimo 40-300 rpm
Monitor de temperatura digital
Con bandejas perforadas para garantizar la ventilación
Debe contar con alarma de movimiento
Las alarmas deben audibles y visuales, para condiciones como cambio de temperatura, conexión o fallo.
Con capacidad minima de 12 a 24 unidades
De varias Bandejas
Requerimiento eléctrico: 115 V 60 Hz
Bandejas en material antideslizante
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | SEROFUGA | SEROFUGA |  |  |  | 1
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | SEROFUGA | Equipo con rotor Angular
Debe ser para uso con tubo de desde 5ml
Con velocidad Maxima de 12000 rpm
Con rotor de plato de minimo 12 puestos
Cuenta con Display digital tipo lcd
Tapa con cierre de seguridad durante funcionamiento.
Aceleración y deceleración maximo de 3 0 segundos
Requerimiento eléctrico: 110 V a 120v 60 Hz
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | BAÑO SEROLOGICO | BAÑO SEROLOGICO |  |  |  | 2
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio donde se evidencia en la información | Observaciones
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | BAÑO SEROLOGICO | Interior y exterior de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpieza
Debe contar con sistema electrónico contra valores excesivos de temperatura.
Con indicador digital de los valores fijados
Regulación de los componentes estándar
Regiulador de Temperatura desde los 10 °c hasta 95°c.
Temporizador Reloj digital integrado con contador
Rango de temperatura de trabajo de temperatura ambiente hasta 95°C como minimo
Con resolución de 0,1°C para programacion de valores.
Con capacidad de 12 lt
Con de conexión a 110v a 120 v 60 Hz
Accesorios
Gradillas
166
|  |  |  | ANGELA LORENA MERCHÁN GONZÁLEZ |  |  | GERMÁN DARIO PUERTO GUTIÉRREZ
|  |  |  | Ingeniera Biomédica |  |  | Ingeniero Biomédico
Note on H308: BIOMEDICA01: CON OPCION CAMARA 46.507.580 Y SISTEMA DE GRABACIÓN 23.466.800

## ANEXO 2
SERVICIOS POSTVENTA | Cumplimiento de las caracteristicas CUMPLE / NO CUMPLE | Folio especifico donde se evidencia en la información (Resaltar el texto donde se eevidencie) | Observaciones
INSTALACIÓN
El proveedor debe instalar el equipo en el sitio en donde le indique el líder de ingenieria biomédica.
Debe tener la capacidad de ser conectado a la red eléctrica dentro del rango de 110VAC a 120VAC, y una frecuencia lineal de 60Hz, esto aplica a los equipos de conexión a red.
El cable debe estar recubierto en un material resistente de fácil limpieza que proporcione protección contra derrame accidental de fluidos.
Todas las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxigeno y vacio), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos o demás modificaciones necesarias para la instalación, deberán ser informadas como requisitos de preinstalación por el oferente en la entrega de la propuesta inicial, con el fin de garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos. De no entregar los requisitos de preinstalación serán asumidos por el proveedor.
MANTENIMIENTO
El oferente debe ofrecer mantenimiento preventivo especializado con periodicidad de acuerdo a la recomendación del fabricante para el equipo durante el tiempo de la garantía, que involucre las siguientes acciones:
*Limpieza integral interna y externa del equipo.
*Verificar el buen funcionamiento de los componentes eléctricos, electrónicos (cable de alimentación, tarjetas electrónicas, etc.).
*Las pruebas técnicas para verificación de parámetros se deben realizar de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante. Los parámetros eléctricos deben ser verificados mediante analizador de seguridad eléctrica. Los datos registrados y las observaciones a las que haya lugar deben ser consignados en el mismo reporte técnico. Se debe anexar certificado de calibración vigente de los equipos de prueba empleados.
*Todas las observaciones se deben informar al área de ingeniería biomédica por medio de reporte técnico escrito para su respectiva verificación y deben tener el visto bueno del personal asistencial que recepcionan el equipo después de su revisión.
El mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado por personal técnico o profesional especializado en esta clase de equipos, autorizado el cual debe estar certificado por la empresa fabricante del mismo, se debe hacer llegar las hojas de vida via correo electrónico, con los soportes correspondientes (Registro Invima y Diploma)
El mantenimiento correctivo debe hacerse cuantas veces sea necesario y sin ningún costo para la institución.
Las visitas de mantenimiento preventivo deben estar sujetas a un cronograma, el cuál debe ser entregado al personal de ingeniería biomédica de la institución con copia al jefe del servicio.
La empresa debe garantizar equipos de backup, en caso de daño del equipo.
CAPACITACIÓN
El oferente proporcionará la capacitación certificada al personal operador y de ingenieria del equipo, estas capacitaciones se dictaran en el numero que sean necesarias durante el tiempo de garantía es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que se realizo dichas capacitaciones.
*La operación y manejo del equipo (principios de funcionamiento).
*Solución de errores o fallas menores que pueda presentarse.
*Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo que deben ser impartidas al personal asistencial y técnico de Ingeniería biomédica respectivamente.
*Las capacitaciones para el personal asistencial deberán ser programadas con el jefe del servicio al que sea asignado el bien (esto incluye fecha, hora y lugar de capacitación).
La capacitación debe ser impartida por profesionales especializados en esta clase de equipos y debe ser certificada con una intensidad acorde al nivel del personal entrenado. Cuando el software o el hardware sean actualizados se debe realizar reentrenamiento del personal si los cambios lo ameritan.
Para el desarrollo de las capacitaciones al personal asistencial y técnico, el proveedor debe suministrar los accesorios y consumibles que se requieran para el correcto aprendizaje del funcionamiento y mantenimiento del equipo.
El proveedor deberá entregar que una vez adjudicados los equipos entregara un video tutorial en idioma español con duración no mayor a 15 minutos en formato MP4 o AVI, que mencione temas de operación y funcionamiento y recomendaciones de cuidado como mínimo.
INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA QUE EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR
Manual de Operación EN ESPAÑOL
Manual de Servicio EN ESPAÑOL que contenga planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolos de limpieza y desinfección,
Hoja de vida
Carta de Importación
Registro Sanitario. Permiso de Comercialización según corresponda
Certificación donde se confirme que la tecnología ofertada no ha presentado reportes de eventos adversos o potenciales a nivel mundial basados en los registros de la FDA, INVIMA, entre otros.
Guías rápidas de usuario de acuerdo al formato entregado por la entidad. Ver anexo técnico No 04, se debe entregar en físico plastificada en material de fácil limpieza y durabilidad, y en digital.
Check list de funcionamiento del equipo
Todos los equipos se deben entregar con certificado de Calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por Onac ( En los equipos biomédicos considerados instrumentos de medición, cuya finalidad prevista es la de medir, pesar o contar)
Protocolo de Limpieza y Desinfección.
Rutina de Mantenimiento
Las especificaciones técnicas deben incluir los errores máximos permitidos dados por el fabricante, especificar claramente por parámetro donde se evidencia la información.
GARANTÍA
El inicio de la garantía será a partir del recibido a satisfacción del equipo por parte del personal asistencial y de ingenieria biomédica. En esta misma fecha el equipo debe contar con las placas de reconocimiento instaladas.
La garantía debe ser igual o mayor a dos años calendario por defectos en el equipo, cubrir cualquier imperfección sin que ello implique costo adicional para la institución.
Durante el tiempo de garantía se deben incluir las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo si es necesario con repuestos, cuando estos se requieran sin implicar ningún costo adicional para la institución, garantizando el buen funcionamiento del equipo. Solo se consideran consumibles los elementos utilizados para la atención al paciente y no los necesarios para el funcionamiento del equipo.
Cualquier llamada de servicio de garantía deberá ser atendida en máximo veinticuatro (24) horas, en tiempo de respuesta. (Tiempo de respuesta se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente) La solicitud de garantía para revisión a inconvenientes presentados con el equipo se podrá ser por medio telefónico, fax, correo, e-mail. Las direcciones y números de contacto deberán ser suministradas al personal de ingenieria biomédica de la institución al momento de la recepción del equipo.
Si durante el tiempo de garantía el equipo sufre un desperfecto mayor que impida su normal funcionamiento debe ser reemplazado por un equipo totalmente nuevo de iguales características técnicas.
Si persisten daños por tres veces o más de la misma falla, durante el tiempo de la garantía, el equipo debe ser reemplazado por un equipo totalmente nuevo de iguales características técnicas.
Si durante el tiempo de garantía el equipo requiere mantenimiento correctivo, el proveedor debe suministrar los repuestos sin ningún costo para la institución, siempre y cuando las fallas del bien obedezcan a defectos de fabricación.
El oferente debe ofrecer y certificar por el fabricante el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de 10 años calendario a partir de la fecha de adquisición del bien. En caso de ser incumplido este requisito, el oferente deberá cambiar el equipo por uno totalmente nuevo de iguales características técnicas que cubra el tiempo exigido de disponibilidad de los repuestos.
El oferente debe especificar vida útil estimada del equipo en años, y el año de salida al mercado del modelo ofertado
En el caso de requerirse el retiro del equipo de las instalaciones la institución por garantía (defectos de fabricación etc.), el proponente suministrará en calidad de soporte un equipo de iguales o superiores características técnicas, previa autorización del personal del mantenimiento de la institución, asumiendo los gastos de transporte y puesta en funcionamiento del mismo. El servicio no podrá permanecer deshabilitado un tiempo superior a 48 horas a partir del reporte de falla del equipo al proveedor.
El tiempo de parada del equipo durante el tiempo de garantía se tomara como timpo muerto y no se descontara del tiempo de garantía.
El proveedor debe especificar los consumibles requeridos por los equipos y con periodicidad de cambio. ( Relación clara de los consumibles requeridos con su costo)
El proveedor debe entregar la propuesta económica del Contrato de Mantenimiento posterior a la garantía.
El proveedor debe ofrecer demostración del equipo y los accesorios ofertados, en caso de que se requiera.

## ANEXO 3 PROPUESTA COMERCIAL
PROYECTO DE DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA.
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL | TOTAL POR SERVICIO
Proceso | Esterilizacion | Lactario | Esterilizador de agua |  |  |  |  | 1 | 0
Proceso | Esterilizacion | Lactario | BAÑO DE MARIA |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetricia | REGULADOR DE SUCCIÓN |  |  |  |  | 20 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | LARINGOSOCPIO |  |  |  |  | 4 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Urgencias | Urgencias mediana y alta complejidad | Observacion Pediatria,-Observacion Ginecobstetricia,-Procedimientos Asepticos,-Reanimacion Pediatria,-Monitoreo Ginecobstetrici | Báscula para infantes. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía con aditamentos básicos |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Mesa para cirugía con aditamientos ortopedia y neurocirugia |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Máquina de anestesia |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Lámpara cielítica |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Succión. (Succionador de Pared). |  |  |  |  | 8 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia | Laringoscopio |  |  |  |  | 3 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Unidad electoquirurgica |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio. | Estimulador de nervio periférico. |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | sistema de calentamiento de líquidos y sangre |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Microscopio Quirurgico Ap Multifuncional |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Sala de Cirugia 1, Sala de Cirugia 2,-Recuperacion,- Carro de Paro,- Todo el servicio. | Dermatomo Electrico |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Quirurgicos | Cirugía mediana y alta complejidad | Todo el servicio | Endoscopio Pediatrico |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Camas Electrica de dos o tres planos |  |  |  |  | 9 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Regulador de succión (Succionador de Pared). |  |  |  |  | 18 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador. |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador de transporte. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Desfibrilador. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Marcapasos. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo adultos | Cubiculo ,-Todo el servicio | Monitor Fetal Electronico |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado básico neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Succion (Succionador de Pared). |  |  |  |  | 8 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Báscula para bebés. |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Pesa pañales. |  |  |  |  | 3 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intermedio neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Equipo de órganos. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensivo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador neonatal con cascada. |  |  |  |  | 4 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Cuidado intensvo neonatal | Cubiculo ,-Todo el servicio | Ventilador Alta frecuencia |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2. | Máquina de anestesia |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1 | lampara cielitica |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Fuente de oxígeno con mezclador. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Báscula para bebé. |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | Sala de Parto 1-, Sala de Parto 2 | Reanimador pulmonar manual con accesorios para control del límite de presión y manómetro. |  |  |  |  | 2 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Internacion | Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad | area de adaptación del recien nacido | Oxímetro de pulso. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Tensiómetro |  |  |  |  | 6 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | TALLIMETRO |  |  |  |  | 6 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | INFANTOMETRO |  |  |  |  | 3 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | BASCULA PARA PACIENTE ADULTO |  |  |  |  | 6 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa general | Consultorio 1 | BASCULA PARA INFANTES |  |  |  |  | 3 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Lampara de Hendidura |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla Oftalmologica |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Silla otorrino |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Oftalmoscopio Indirecto |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorio Oftalmologia | Nasusinuscopio |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Consulta externa | Consulta externa especialidades médicas | Consultorios-, Consultorio Oftalmologia-, Consultorio Odontologia-, Consultorio Otorrino | Unidad Odontologica - Compresor-Píeza De Mano (Maxilofacial-Odontopediatria) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | MICROSCOPIO |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | CENTRIFUGA |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | Micropipeta |  |  |  |  | 5 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Laboratorio Clinico (procesamiento de muestras) | INCUBADORA |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | DESCONGELADOR DE PLASMA |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | AGITADOR ROTADOR |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | SEROFUGA |  |  |  |  | 1 | 0
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | EQUIPO | PROVEEDOR | # COTIZACIÓN | EQUIPO COTIZADO | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad | Unidad Transfusional | BAÑO SEROLOGICO |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Note on H32: BIOMEDICA01: CON OPCION CAMARA 46.507.580 Y SISTEMA DE GRABACIÓN 23.466.800